
高通量基因测序系统及配套试剂需求一览表及技术规格

1、 功能要求

	序号
	货物名称
	数量
	主要技术规格
	交货期
	目的地

	1
	基因测序仪
	1台
	一台仪器可以实现目标片段测序，人类全转录组测序，人类全外显子组测序，未知基因组序列的全新测序，已知基因组序列的再测序，mRNA测序分析，染色质免疫共沉淀（ChIP-seq）研究，转录组测序，表达谱分析，扩增子测序，拷贝数分析，甲基化，双端配对测序等应用和研究目标。
	合同签定后三个月内
	浙江


2、 机器设备性能
	序号
	招标规格
	投标
响应

	1
	技术参数
	　

	1.1
	测序原理：系统采用最先进的半导体芯片测序，直接将化学信号转化为电信号，实时检测测序时产生的氢离子浓度；无激发光源，无需荧光标记，无需照相系统。
	　

	1.2
	≥5种通量的测序芯片灵活可选，可产出0.3-1 Gb数据、可产出2 Gb数据、可产出7.2 Gb数据、可产出15 Gb数据、可产出25 Gb数据，并有进一步扩展的空间，适合不同通量需求的应用
	

	1.2.1
	高通量测序Reads通量大于120M，同时可以扩展到其他方向的应用。
	

	1.2.2
	具有最小通量在2Mb左右reads的芯片，能够实现最少1-2个病例样本的上机分析。
	

	1.3
	读长:单端测序长度≥600 bp，并有继续延伸读长的空间
	

	1.4
	测序周期(测序运行及分析时间):可在5.5小时内完成单端读长600 bp的测序及分析任务;可在3小时内完成单端读长200 bp的测序及分析任务;对于读长小于200 bp的测序及分析任务，则运行时间需更短。其中，所有通量芯片均可在2.5小时内完成单端读长200 bp的测序任务。
	

	1.5
	拥有单独分离式的自动化加样系统以及测序系统。可并行处理，并且可以分步质控，保证高效测序。
	

	1.6
	仪器设置时间:提供带有RFID标签的即装即用试剂盒，装配设置时间少于15分钟。
	

	1.7
	可在1张芯片上完成多样本和多位点的同时测序。
	

	1.8
	读取精度:原始数据准确性≥99.0%。
	

	1.9
	支持384个样本平行分析。
	

	1.10
	厂家支持肿瘤与疾病的检测
	

	1.10.1
	厂家有能力提供能够同时检测基因单碱基突变、拷贝数变异以及融合突变的检测试剂盒。具有资助专利技术开发相关建库试剂盒
	

	1.10.2
	厂家提供的试剂盒获得NMPA批准，能够进行多个肿瘤基因的检测并能在NMPA批准的高通量测序平台检测。
	

	1.10.3
	厂家提供的肿瘤相关基因检测及研究试剂盒超过5个。
	

	1.11
	配备全自动加样系统
	

	1.11.1
	平台兼容性:兼容支持科研型及临床型测序平台、兼容支持所有通量测序芯片的模板制备
	

	1.11.2
	通量兼容性:可以操作配套不同测序平台芯片，可以制备满足0.3Gb-25Gb测序通量的微珠
	

	1.11.3
	自动化设计:平台采取自动化设计，能够自动化完成自动化完成油包水PCR中的乳化、混合物制备和扩增以及最终芯片上样的所有步骤。从核酸样本输入到完成测序芯片上样全过程的手动操作时间≦30分钟
	

	3、 配套试剂
序号
	招标规格
	投标
响应

	1
	建库及检测试剂盒
	

	1.1
	用途：一个通过DNA片段化、末端修饰、A尾添加、PCR富集等操作步骤，使基因组样本达到可上机测序的条件的建库试剂盒，建库试剂盒应包含上述操作的大部分试剂组分。
	

	1.2
	主要性能
	　

	1.2.1
	能在短时间（< 2h）内完成文库构建，无需复杂操作且易形成标准化的操作，交叉污染的风险低。
	　

	1.2.2
	样本需求量低，DNA最低需求量为20ng，如检测需求，也可增加RNA样本，但需求量不能低于为50ng
	

	1.2.3
	覆盖目前NCCN指南推荐的大部分基因
	

	1.2.4
	可以检测多种临床意义明确的变异，如，突变、插入、缺失

融合
	

	1.2.5
	获得国家药品监督管理局的认证
	

	1.2.6
	有配套的分析软件，可以在医院端进行安装并能展示相应的分析检测结果
	

	1.2.7
	可以提供科研版报告，包含检测结果目前的临床研究进展及靶药匹配信息
	

	1.2.8
	有相应的技术培训团队可提供后续服务
	

	2
	核酸提取试剂 
	

	2.1
	用途:用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。
	

	2.2
	主要性能
	

	2.2.1
	同时提取组织样本中的 DNA 和 RNA
	

	2.2.2
	获得国家药品监督管理局的认证
	

	3
	Agencourt AMPure XP Kit
	

	3.1
	用途：纯化磁珠，用于文库纯
	

	3.2
	主要性能：满足200-300bp文库片段的纯化性能
	


4、 详细配置清单
	序号
	招标规格
	投标
响应

	1
	硬件配置及软件
	

	1.1
	测序仪主机配置：Intel Motherboard；Intel E5-2680 V4 CPU；256 GB DDR4；NVIDIA P5000 GPU；4×2 TB SSD；4×8 TB HDD。
	

	1.2
	预装了中文分析软件，可将仪器测序数据进行碱基响应比对（base call alignment），输出符合行业标准的数据格式。
	

	1.3
	可提供50多个数据分析插件供用户对数据进行后续分析
	

	2
	其他条款
	

	2.1
	服务响应： 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并于48小时以内派技术人员到达现场维修设备。
	

	2.2
	提供800/400技术服务专线。
	

	2.3
	厂家在国内有专门的生物信息团队。
	

	3
	配置
	

	3.1
	基因测序仪主机1台（需提供医疗器械注册证）
	

	3.2
	全自动加样系统1台（无需提供医疗器械注册证）

（含硬件和软件）
	

	3.3
	相关仪器装机试剂1套
	


PAGE  

