## Sheet1
模块 | 功能 | 具体要求
数据采集 | 数据源管理 | 支持对DOCPM协议影像设备的注册管理，支持新建、编辑、启用、停用设备。
支持按数据源查看数据采集动态。
支持组合条件筛选或搜索指定数据源。
| 数据采集配置 | 支持对数据采集任务按照磁盘空间占用情况进行配置。
支持对已注册数据源进行定时采集个性化配置。
| 数据采集方式 | 支持直连X线、CT、MR等设备进行DICOM协议图像采集；
支持断点续传、 大文件 自动分块传输功能。
| 数据采集监控 | 支持实时查看数据采集任务进程和任务状态，支持提供指定时间的数据采集清单。
支持组合条件筛选或搜索指定数据采集任务。
支持中断拉取，具备多次拉取失败自动停止任务功能。
支持未注册数据源采集日志查看，包括不限于推送时间、DICOM协议信息等。
支持按数据采集方式区分采集任务。
影像阅片 | 序列调整 | 支持对该检查不同序列的切换显示，并可通过序列进入随访。
| 窗口布局调整 | 提供多种不同窗口布局，如1×1,2×2等。
| 窗宽窗位调整 | 提供丰富的固定窗宽窗位一键调节功能，支持窗宽窗位快捷键操作及自定义修改，支持肺窗、纵隔窗的窗宽窗位数值的自定义设置。
| 图像移动 | 提供可便捷移动图像位置。
| 图像缩放 | 可便捷操作放大图像，观察病灶细节。
| 图像翻转、旋转 | 图像可垂直翻转、水平翻转、旋转。
| 图像注释，且可隐藏 | 根据需要可实现图像4个角区域的注释文本（扫描参数，日期等信息）的显示和隐藏功能。
| 自动横/竖屏显示 | 根据所连接的屏幕自动调整横/竖屏显示模式。
| 图像自动播放 | 图像可自动连续播放显示。
| 放大镜功能 | 可对图像局部放大显示观察。
| 标记结果显示和隐藏 | 一键显示/隐藏ROI和标注的内容。
| 影像数据联动对比功能 | 能够将多个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定窗位、移动、缩放、调整窗宽窗位。
| 点测量 | 测量任意一点的CT值。
| 长度测量 | 测量任意两点之间的长度。
| 角度测量 | 测量任意两条线段的角度。
| ROI测量 | 提供多种方式，椭圆、四边形、多边形、自定义ROI，测量区域内的最大/最小/平均CT值，CT值方差和ROI面积。
| 自定义鼠标操作 | 根据医院PACS配置，调整鼠标操作方式。
| 自定义快捷键操作 | 根据操作者使用习惯提供快捷键的配置功能。
| TAG信息 | 支持查看影像DICOM标签字段信息。
平台管理 | 用户管理 | 支持管理员进行统一用户管理，包括创建、编辑、启用、停用账号和角色修改、重置密码等。
| 角色管理 | 支持面向数据管理、临床应用、科研应用等场景设置用户角色，按角色进行权限分配。
| 操作日志 | 提供完善的平台管理日志功能，对系统的所有的查询、修改等操作行为都进行全面的日志化管理。
个人中心 | 信息查看 | 支持用户查看账号、用户名、用户角色。
| 信息编辑 | 支持修改用户密码、用户名。
单点登录 | 单点登录 | 支持通过用户账号+秘钥的方式完成系统的单点登录。
系统架构 | 系统架构 | 本地私有化部署，隔绝外网，通过防火墙限制服务器暴露端口和可访问网段，防止数据泄露。
采用B/S架构，系统界面友好，流程清晰。
采用微服务架构进行体系构建，各功能模块能够根据业务拆分成相关子系统或微服务，各子系统之间可支持负载均衡。
采用基于分布式并行计算架构，部署服务器集群。