监护仪2参数要求

- 1.≥10.1彩色液晶电容触摸屏。

- 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

- 3.★支持中文手写、拼音、英文3种输入法。（提供产品注册检测报告文件证明）

- 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

- 5.★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。

- 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

- 7.★具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv；

- 8.★心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

- 9.★≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

- 10.具有心率变异性分析功能；

- 11.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；

- 12.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV;

- 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

- 14.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面

- 15.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；

- 16.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

- 17.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

- 18.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

- 19.可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾

- 20.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

- 21.支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等

- 22.单台价格不超过2万元；