	设备名称：移动层流净化消毒灭菌器

	序号
	参 数

	一
	数量：3套；    预算单价：9万元

	二
	设备主要适用于医院一、二、三类环境的日常消毒灭菌及空气净化处理。

	三
	功能技术要求

	3.1
	安装方式：移动安装

	3.2
	输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

	3.3
	工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。

	3.4
	循环风量﹥1200m3 /h 响应文件中提供证明材料扫描件。

	3.5
	手动、自动、定时三种工作模式，用户根据实际使用情况选择切换。

	3.6
	配有除湿功能，可根据环境的温湿度进行可控范围内调节，并可实时显示实际环境温度、湿度。 

	3.7
	不少于五种实时监测功能：甲醛、PM2.5、工作状态、温度及湿度情况。

	3.8
	滤网自动更换提醒，液晶触摸屏操作+远程操作。

	3.9
	人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；

	3.10
	等离子体密度值1.94*1019m-3～3.91*1019m-3 （要求提供检测报告）；

	3.11
	臭氧泄漏量＜0.031mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）；

	3.12
	可具备新风系统，可外接新风管道，保证室内空气换新。可有效改善室内温湿度环境；

	3.13
	功能a：空气净化过滤方式：包括预处理模块、活性炭吸附模块、超高净化模块；

	3.14
	功能b：具备三种以上消毒方式(光谱、等离子体、过氧化氢)，实现空气净化和消毒；

	3.15
	扩展功能：层流净化消毒器可单独使用对室内进行净化消毒，同时具备过氧化氢灭菌功能，可对空间中芽孢进行杀灭。

	四
	消毒净化技术参数（提供检测报告）

	4.1
	空气模拟现场消毒实验：白色葡萄球菌除菌率（30m3实验舱，1h）：≥99.99%，空气现场消毒实验：自然菌消亡率（100m3，1h）：≥90%（要求提供检测报告）；

	4.2
	人冠病毒病毒杀灭率（20m3实验舱，1h）：≥99.99% 

	4.3
	颗粒物净化率：一次通过PM0.3净化率：≥99.88%，一次通过PM0.5净化率：≥99.85%，一次通过PM2.5净化率：≥99.68%（可现场检测）；

	4.4
	100m3密闭空间中开机作用 60min，浮游菌数为 4cfu/m3。

	4.5
	60m³开机60分钟后空间可达10000级。

	五
	资质要求

	5.1
	制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有等离子、紫外线、过氧化氢类消毒器械。

	5.2
	提供企业ISO9001和ISO13485认证证书。

	5.3
	提供企业ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证

	5.4
	生产企业通过高新企业认证（提供证书）

	5.5
	制造商获得政府优秀采购供应商证书

	5.6
	产品具有CE认证，提供证书。

	六
	技术先进性

	6.1
	采用自主知识产权的层流净化消毒器软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性

	6.2
	物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。

	七
	售后服务

	7.1
	生产厂家在本省内有办事处，出具证明文件。

	7.2
	设备质保12个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。

	7.3
	智能硬件、设备类产品，质保期为验收合格之日起1年

	7.4
	免费提供系统运维、培训等服务

	7.5
	保修响应<2小时,12小时到达现场


