自动组织脱水机招标参数

数量2台，预算50万元

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途：适用于病理科对人体组织自动按程序浸入各种溶剂进行脱水、透明、浸蜡等病理分析前处理。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| ▲2.3 | 标本处理量：脱水缸最大浸泡容积：4.0L，最大组织处理量：300个组织盒。 |  |
| △2.6 | 石蜡缸：石蜡缸≥4个 |  |
| 2.7 | 试剂瓶：试剂瓶数量≥13只，其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量≥5L。 |  |
| 2.9 | 温度设置：石蜡温度范围为50℃至65°C可调 |  |
| 2.15 | 试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。 |  |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 3.1 | 脱水机主机（含电源线）1台 |  |
| 3.2 | 组织脱水篮2件 |  |
| 3.3 | 试剂瓶组件13个 |  |
| 3.4 | 冷凝瓶组件1个 |  |
| 3.5 | 石蜡缸组件1套 |  |
| 3.6 | 其他必要的附件 |  |