产品要求

特定蛋白五项主要包含在：新病人免疫及免疫球蛋白五项套餐内

| 标项号 | 检测项目 | 产品名称 | 预估单台每年平均测试数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20250827-1 | 补体C3 | 补体C3测定试剂盒 | 26000 |
| 20250827-2 | 补体C4 | 补体C4测定试剂盒 |  |
| 20250827-3 | 免疫球蛋白G | 免疫球蛋白G测定试剂盒 |  |
| 20250827-4 | 免疫球蛋白M | 免疫球蛋白M测定试剂盒 |  |
| 20250827-5 | 免疫球蛋白A | 免疫球蛋白A测定试剂盒 |  |

注：测试数为预估值，不做采购承诺，买方根据实际需求分批采购。

试剂配套设备：

| 标项号 （设备） | 产品名称（设备） | 单位 | 数量 | 设备要求 | 设备报价方案（含设备单价、保修、安装、培训等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20250827 | 全自动蛋白分析仪 | 套 | 1 | 详见下表 |  |

注：该设备由医院购入作固定资产管理。

△表示重要参数，▲表示废标参数

一、技术参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 全自动蛋白分析仪可检测特定蛋白（如IgA、IgG、IgM、C3、C4等），支持全血、血清，体液等多种样本类型，快速筛查和诊断免疫缺陷病，自身免疫病，血液病等，为临床诊疗提供重要依据 |
| 二 | 主要技术参数要求 |
| 1▲ | 整体仪器需求：各品牌最新单机型号，且必须提供相同型号仪器，保证技术先进性； |
| 2 | 仪器检测速度≥500T/小时 |
| 3 | 仪器检测原理：包含散射方法学，仪器注册证结构与组成中应包含光散射光度计 |
| 4△ | 1.检测项目满足常规检测包括：血液免疫五项（IgA、IgG、IgM、C3、C4）、拓展项目包括：血液总轻链、IgG1、IgG 2、IgG 3、IgG 4、游离轻链、尿液特蛋定蛋白（MA、IgG、TRF、α1）等；试剂需同一品牌，允许个别特殊项目不同品牌，试剂说明书适用机型明确包含所投机型。 |
| 5 | 血液免疫球蛋白A未稀释线性≥7g/L； |
| 6 | 血液免疫球蛋白G未稀释线性≥40g/L |
| 7 | 血液免疫球蛋白M未稀释线性≥5g/L |
| 8 | C3，C4项目的低值检测下限要满足C3≤120mg/L，C4≤60mg/L |
| 9△ | 检测方法：具备散射模块，线性外高值有稀释功能，为避免HOOK效应，如试剂说明书有标注的抗原过剩范围，应满足IgG ≥70 g/L，IgA ≥ 40g/L，IgM ≥70 g/L；如说明书未标注，仪器必须具备抗原过剩检测功能。 |
| 10▲ | 试剂报价包含所有定标液、质控品和必要辅助试剂/耗材； |
| 11 | 软件可实现仪器双向传输，性能稳定 |
| 12 | 品牌影响力：省内三甲医院实际使用家数≥5家，提供最近连续三个月的发票，每家医院发票必须包含血免疫五项。 |
| 13△ | 试剂配送能力：试剂供应有保障，常规项目每年更换试剂批号≤4个 |
| 14 | 仪器故障，维修工程师能在1.5小时内到达科室 |
| 二 | 配置要求（投标响应时请另附原厂配置清单） |
| 1 | 全自动蛋白分析仪1套 |

请逐条响应，说明偏离情况（如要求提供证明材料的参数，需提供并标注材料页码，没有提供作负偏离处理）