放射科医生工作站需求内容

一、采购清单

| 品名 | 数量 |
| --- | --- |
| 3M彩色医用显示器（配套专业显卡） | 30台 |
| 工作站（含显示器） | 15套 |

备注：所有产品软硬件原厂质保5年（自验收合格之日起计算）

二、硬件参数

1.3M彩色医用显示器

- 对角线尺寸≥21.3"；分辨率≥2048×1536；点距≤0.2115x 0.2115mm；响应时间≤12.5ms；可视角度≥178°，提供相关证明材料

- 最大亮度≥1000cd/m2；对比度≥1500:1，提供相关证明材料

- 色彩≥42bit，提供相关证明材料

- 显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI ,CT/MRI提供产品说明书内置曲线的证明材料

- 具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、温度传感器≥1，提供相关证明材料

- 视频信号输入接口：DVI-D≥1、DP≥1，提供相关证明材料

- 显示器LUT表可以动态生成，亮度在200-800cd/m2范围内可动态调节，提供可以动态生成LUT表的证明材料，提供产品说明书内能证明可动态调节亮度的范围的证明材料

- 通过调用一键增亮功能，可迅速提高显示器亮度，在提高诊断效率的同时保护医生视力，提供该产品说明书内的证明材料，国家知识产权局认可的证明材料

- 显示器具有阅片灯模式，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料

- 可实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家知识产权局认可的证明材料

- ★集成控制软件：显示器配有显示器集成控制软件，可通过热键或鼠标操作显示器亮度、色温、曲线选择等功能，提供该软件的用户使用手册，提供国家版权局认可的证明材料。热键截图：显示器具有热键截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下通过热键唤醒截图功能，自由选择所需的截图区域与保存方式。提供该功能的软件截图和功能演示图片。

- 无丝印按键，快速调用阅片灯、一键增亮等功能，提供相关证明材料

- 电源要求为24V DC-3.5A，需提供中国强制认证证书内的电源要求

- 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书

- 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致，提供节能认证证书

- ★智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能，提供软件功能截图或者照片。

- ★质控系统：质控软件设置模块提供≥12 个不可变更的标准 QC 策略库，此类策略只可查看，不支持修改，投标文件中提供软件功能截图。

- 2.专业医用显示器显卡参数

- 核心频率：1020MHZ

- CUDA核心：512个

- 显存频率：5000MHZ

- 显存类型：GDDR5

- 显存容量：1024MB

- 显存位宽：128bit

- 最大分辨率：4096x2160

- 接口类型：PCI Express 2.0 16X

- I/O接口：HDMI接口/DVI接口/VGA接口

- 散热方式：散热风扇+散热片

- 产品尺寸：210×130×42mm（全高）

- 最大功耗：60W

- 建议电源：400W以上

- 3.台式机参数

- CPU:≥第十二代英特尔酷睿六核i5-12500,主频≥3.0GHz,最高睿频4.6GHz，缓存≥18MB；

- ≥intel B660芯片组主板；

- 内存：8GB DDR4 3200MHz 内存，最高64GB DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位

- ≥ M.2 NVME 256GSSD+1T SATA机械硬盘

- 显卡：集成显卡

- 网卡：集成千兆网卡；

- 接口：≥8个USB接口，（其中前置4个SUB3.2端口），≥2个音频接口（前1个通用音频接口后置1个音频输出接口，支持2.1声道），≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个串口，≥2个PS/2接口，≥1个RJ-45接口；

- 插槽：≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1 ≥1个PCI槽位；

- 电源：≥240电源，后置电源诊断灯，（不启动检查电源）；

- 机箱：机箱≤15升，预留横项光驱位，L型导流罩 流线空间散热，大弧提升散热效率后置拖手凹槽，方便搬运；

- 键盘鼠标：原厂USB键鼠套件；

- 预装正版Windows 11操作系统，支持出厂预装Ubuntu Linux 20.04或Kylin Linux Desktop 10.1系统；

- 显示器：≥23.8英寸1920*1080 与主机同品牌，VGA+HDMI接口，自带HDMI高清线。