产品要求

| 检测项目 | 预估单台每年平均测试数 |
| --- | --- |
| 临床检测免疫组化项目二抗免疫显色试剂（DAB染色液）等 | 25000张 |

注：测试数为预估值，不做采购承诺，买方根据实际需求分批采购。

试剂配套设备： 全自动免疫组化仪器 2台

注：该设备由医院购入作固定资产管理，需报价。

技术参数要求

| 序号 | 参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 具有全自动免疫组化染色功能，包括烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全部由一台设备完成，无需人工干预，支持过夜模式 |
| 2 | 通量 | 要求单次同时处理玻片≥30张/轮，每架处理通量≥10张，每天3轮上机。可以连续上载玻片，临时增加玻片， |
| 3 | 速度 | 根据不同指标方案免疫组化染色时间从2-4小时可完成全流程染色 |
| 4 | 试剂位 | 机载试剂瓶数量尽可能多的满足多重染色试剂位需求 |
| 5 | 样本类型 | 多种样本类型：石蜡，冰冻、组织、细胞样本等 |
| 6 | 条码管理 | 能连入科室LIS系统并识别科室标签打印的二维码，全自动识别样本及试剂，玻片标签实现无纸化 |
| 7 | 废液处理 | 有毒废液，无毒废液分开收集处理，具备大容量废液桶 |
| 8 | 余量监测 | 能够自动监测辅助试剂余量，做到液体少于警戒值时提醒添加试剂，少于启动值时无法开始实验 |
| 9 | 独立方式 | 每张切片独立温控，室温到105℃可调，同一轮实验中每张切片可以采用不同的抗原修复程序，设置不同的温度和时间，满足不同指标同批实验的需求；不接受批量设定修复条件，或者非常规修复方式，如蒸汽修复等设备 |
| 10 | 一机多能 | 平台提供常规免疫组化染色的同时实现单染，双染以及多指标顺次双染等 |
| 11 | 权限开放 | 一抗试剂瓶使用权限开放，可无限次使用，不受次数约束，每一步实验流程可以根据实际需要进行编辑，最大限度满足制片质量需求 |

请逐条响应，说明偏离情况（如要求提供证明材料的参数，需提供并标注材料页码，没有提供作负偏离处理）