## Sheet1
大类 | 标项号 | 产品名称 | 适用范围 | 尺寸要求
胆管及胰管支架汇总 | HC01 | 胆道支架及导引系统 | 用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流 | 直径7F,长度7cm和10cm；需有双猪尾造型，猪尾上有侧孔引流
| HC02 | 全覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流 | 直径10mm，长度60mm和80mm，需有可回收性设计
| HC03 | 胆道支架（金属全裸支架） | 用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流 | 直径10mm，长度6cm和8cm；直径8mm，长度8cm；外鞘管6F,需释放后不缩短，适合肝门部狭窄患者，有显影标记
| HC04 | 胆道支架（金属全覆膜） | 用于缓解恶性胆道肿瘤的症状 | 直径10mm，喇叭口11mm，长度6cm和8cm，双喇叭口设计
| HC05 | 胰腺管支架及导引系统 | 用于在内窥镜下插入胰腺管，进行胰液的内引流 | 直径5F，长度5cm和7cm，单猪尾造型
胆管扩张球囊汇总： | HC06 | 三级球囊扩张导管 | 适用于在内窥镜下对消化道、气道狭窄的扩张或辅助扩张治疗 | 工作长度≥180cm，囊体长度≥40mm，扩张直径6mm-8mm/扩张直径8mm-10mm/扩张直径10mm-12mm/扩张直径12mm-15mm
| HC07 | 一次性使用三级球囊扩张导管
十二指肠乳头括约肌切开刀汇总 | HC08 | 一次性使用括约肌切开刀 | 该产品在医疗机构中与内窥镜及高频设备配套使用，用于十二指肠乳头括约肌的切开 | 弓形，针型
鼻胆管汇总： | HC09 | 胆汁引流管 | 用于胆汁引流 | 直径6.5FR,7FR,8.5FR,多侧孔
取石球囊汇总： | HC10 | 三腔球囊取石导管 | 产品与内窥镜配合使用，用于内窥镜胆道取石，提供腔道供操作时导丝通过和造影剂注入 | 可充气3个直径：8.5mm/12mm/15mm，12mm/15mm/18mm
取石网篮汇总 | HC11 | 取石网篮，(钻石型) | 该产品被设计用于在内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物 | 2cm*4cm，3cm*6cm
| HC12 | 取石网篮，(螺旋型) | 该产品被设计用于在内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物 | 2cm*4cm，3cm*6cm
导丝汇总 | HC13 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用。 | 导丝直径0.88mm,工作长度4600mm,斑马直头导丝型
| HC14 | 非血管腔道导丝 | 产品适用于供非血管腔道治疗中引导导管、置入器械等用。 | 导丝直径≤3.5英寸，工作长度大于等于450cm，直型泥鳅头
肠道支架 | HC15 | 十二指肠/结肠支架系统 | 十二指肠支架系统被设计用于恶性肿瘤所致的十二指肠或胃出口梗阻和十二指肠狭窄的姑息治疗。结肠支架系统被设计用于恶性肿瘤所致的结肠梗阻或结肠狭窄的姑息治疗，也用于在恶性肿瘤所致结肠狭窄的结肠切除术之前缓解大肠梗阻 | 支架直径22mm，喇叭口27mm，双喇叭口，长度9cm； 支架直径25mm，喇叭口30mm，双喇叭口，长度10cm； 支架直径25mm，喇叭口30mm，双喇叭口，长度8cm；
胆道细胞刷 | HC16 | 快速交换细胞刷 | 用于在内窥镜下收集细胞或获取胆道系统内的胆管造影 | 双腔导管，可接受导丝