## Sheet1
浙 江 省 肿 瘤 医 院 绍 兴 院 区 医 用 家 具 采 购 清 单
序号 | 名称 | 参考图片 | 参考规格 | 参考材质说明（可优于） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 成人输液沙发 |  | 2005*680*1420*420 | 1、面料：抗菌水性超纤皮：依据最新相关国家标准和行业标准，涂层厚度≥125μm，涂层粘着牢度≥10N/10mm，游离甲醛≤40mg/kg,致敏性分散染料未检出，防霉性能达到1级，抑菌率≥99%，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：依据最新相关国家标准和行业标准，甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，回弹率≥55%，防霉性能达到0级，抑菌率≥99%，烟密度等级≤60，产烟毒性等级不低于ZA2级，平均燃烧高度≤100mm。 3、内框架：采用硬木实木内框架。 4、沙发架：采用碳素钢制黑脚。 5、配置：标配三面屏风,可伸缩304不锈钢输液杆,中间扶手,半透明亚克力分隔板,2个USB充电模块。 | 32 | 张
2 | 输液椅 |  | 收起：W710(含置物架）*D810*1060展开：W710（含置物架）*D1340*H820 | 1、面料：抗菌水性超纤皮：依据最新相关国家标准和行业标准，涂层厚度≥125μm，涂层粘着牢度≥10N/10mm，游离甲醛≤40mg/kg,致敏性分散染料未检出，防霉性能达到1级，抑菌率≥99%，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：依据最新相关国家标准和行业标准，甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，回弹率≥55%，防霉性能达到0级，抑菌率≥99%，烟密度等级≤60，产烟毒性等级不低于ZA2级，平均燃烧高度≤100mm。 3、脚架采用冷轧钢管； 4、配置：可伸缩304不锈钢输液杆； 5、结构简洁耐用，方便清洁和维护。 | 51 | 张
3 | 输液沙发 |  | 收起：930*820*1180 展开：930*1750*740 | 1、面料：抗菌水性超纤皮：依据最新相关国家标准和行业标准，涂层厚度≥125μm，涂层粘着牢度≥10N/10mm，游离甲醛≤40mg/kg,致敏性分散染料未检出，防霉性能达到1级，抑菌率≥99%，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：依据最新相关国家标准和行业标准，甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，回弹率≥55%，防霉性能达到0级，抑菌率≥99%，烟密度等级≤60，产烟毒性等级不低于ZA2级，平均燃烧高度≤100mm。 3、内框架：采用硬木实木内框架。 4、沙发架：采用碳素钢制黑脚。 5、配置：可折叠展开,内置三级抽拉折叠床架;白蜡木实木扶手,表面开放漆处理;沙发后置重型万向轮,方便移动;可伸缩304不锈钢输液杆； | 36 | 张
4 | 手摇病床 |  | 2150*970±10mm 床面离地高度 500mm | 1、床体：采用优质碳素结构钢材、主材厚度≥1.5mm，多梁结构设计；床面板采用≥1.0mm厚冷轧钢板模压成型，床面板带模压凹槽和透气孔，纵向两侧包裹ABS原料成型塑料件、宽度≥60mm；背部床板和臀部床板为联动结构，背部面板抬起同时臀部面板应下凹≥0-15°，符合人体工程学；臀部面板两侧设置有两块≥220*140mm固定的PP吹塑支撑台，上下床时支撑人体所用；小腿板可以三档位高度调节；床头床尾板采用双锁扣固定装置，，固定时牢固，解锁时方便。 2、脚轮：脚轮为双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；刹车齿盘金属结构，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车，牢固耐用。 3、餐桌板：采用一体式阻尼缓冲餐桌板或伸缩悬挂式可选。 4、护栏：采用6档折叠式铝合金护栏，高强度耐腐蚀。整体护栏总长度:≥1450mm,整体高度≥410mm；开关支架采用金属合金材质一次性压铸成型，操作轻巧、舒适。 5、功能：两摇杆系统实现各种体位，背板角度：≥70±5°，腿板角度：≥40＋5° | 2026 | 张
5 | 床头柜 |  | 485*470*810 | 1、柜体采用优质冷轧钢板制作而成，钢板厚度≥1.0mm，表面经过酸洗磷化处理、静电喷涂。 2、柜子顶面板采用ABS一体成型制作而成，并设有≥170×35mm下凹圆形置物台，方便放置水壶、水杯及其他杂物，不易掉落。 3、底板采用优质工程塑料一体成型制作，既保证强度同时可以防锈。 4、毛巾挂钩为304材质不锈钢制作，结实防锈。 5、抽屉与门均采用波音软片覆膜装饰；门上采用磁吸密封条，底部脚轮为静音脚轮。 | 2102 | 张
6 | 陪护椅 |  | 800*628*930 | 2、主架采用20mm×40mm×1.5mm椭圆冷轧钢管制作而成；椅体内置液压缓降机构，伸缩安静无噪音。 3、扶手面：PU皮饰面，尺寸为：380mm×40mm×15mm,聚氨酯含量≥99%。 4、坐垫底架下装4个定向轮，方便拉伸；椅体后支架装2只万向轮，方便陪护椅搬运移动。 5、凳面内衬发泡棉，密度为≥40kg/m³，软硬适中，久坐不变形，阻燃达到I级。 6、凳面饰面医用皮革，具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能，达到阻燃I级。 | 1783 | 张
7 | 陪护凳 |  | 330*250*400 | 1、采用橡胶木实木，水性抗菌漆涂饰。 | 1747 | 张
8 | 陪护单人沙发 （可伸缩） |  | 收纳规格：750*880*890*420 展开规格：750*2000*650 | 1、面料：抗菌水性超纤皮：依据最新相关国家标准和行业标准，涂层厚度≥125μm，涂层粘着牢度≥10N/10mm，游离甲醛≤40mg/kg,致敏性分散染料未检出，防霉性能达到1级，抑菌率≥99%，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：依据最新相关国家标准和行业标准，甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，回弹率≥55%，防霉性能达到0级，抑菌率≥99%，烟密度等级≤60，产烟毒性等级不低于ZA2级，平均燃烧高度≤100mm。 3、内框架：采用硬木实木内框架。 4、沙发架：采用碳素钢制黑脚。 5、功能：可折叠，底座带四个静音轮，移动灵活，承重102公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。 | 138 | 张
9 | 病房诊疗床 |  | 1900*650*750 | 1、冷轧钢板：中性盐雾试验（400h以上）耐腐蚀等级达到9级，抑菌率≥90%。 2、床架用60*40*1.5mm方管，立柱用Φ60*1.5mm圆管，床框内加强管用60*40*1.2mm扁管； 3、面料：抗菌水性超纤皮：涂层厚度＞25μm，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，游离甲醛≤75mg/kg,致敏性分散染料、含氯苯酚未检出，防霉性能达到1级，抑菌率≥90%，燃烧性能等级达到B1级。 4、海绵：甲醛释放量≤0.05mg/㎡h，回弹率≥50%，防霉性能达到1级，抑菌率≥90%，烟密度等级≤75，产烟毒性等级不低于ZA2级，平均燃烧高度≤250mm。 | 162 | 张